«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.директора по научной работе

МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

проф. д.м.н. В.И.Шумский

июня                        2002 г.

# Протокол

о клинических испытаниях

устройства для теплового лечения

лор-заболеваний УТЛ-01 «ЕЛАТ»

Открытое Акционерное Общество  «Елатомский приборный завод»  (г. Елатьма)

представило на клиническое испытание в отделение физиотерапии и реабилитации МОНИКИ в апреле-июне 2001г. устройство для теплового лечения ЛОР-заболеваний  УТЛ-01  «ЕЛАТ»

Основание для работ: Выписка из протокола №11 от 18 декабря 2001 г.Комитет по Новой медицинской технике М3 РФ (секция по аппаратам и приборам, применяемым в физиотерапии).

Устройство для теплового лечения ЛОР-заболеваний УТЛ-01 «ЕЛАТ» предназначено для прогревания гайморита и лобных пазух, а также гортани. Устройство может эксплуатироваться  медицинским персоналом средней квалификации или самим пациентом по указанию врача в стационарах, амбулаторных и домашних условиях. Аппарат «ЕЛАТ» отвечает  требованиям, предъявляемым к понятию тепловое  лечение и значительно облегчает работу медперсонала.

Работа устройства основана на создании местного теплового эффекта без повышения температуры всего тела, что является эффективным при локализованных воспалительных процессах лор-органов. Три режима работы позволяет достигать оптимальные температуры в пределах от 40 до 55 градусов С.

Достоинствами аппарата «ЕЛАТ» являются:

- небольшие размеры и удобство эксплуатации

- безопасность при использовании;

- удобная регулировка температурного режима.

Под наблюдением находилось 17 человек в возрасте от 25 до 57 лет с  хроническим воспалением придаточных пазух носа в стадии обострения, а также 12 пациентов с послеоперационном периоде. Процедуры проводились по предложенной авторами методике в режимах трех работы, в зависимости от индивидуальной чувствительности по 15-20 минут ежедневно. Получен удовлетворительный клинический эффект, выражающийся в уменьшении чувства заложенности носа, болевого синдрома и отечности. Отмечена положительная динамика на рентгенограммах придаточных пазух носа. Можно констатировать, что использование мягкого теплового эффекта позволяет в полном объеме реализовать противовосполительный, обезболивающий и противоотечный эффект от проводимой терапии при локальных воспалительных процессах и раннем послеоперационном периоде.

Осложнений в курсе лечения больных не отмечено. Технических поломок в работе аппарата выявлено не было.

Замечаний по аппарату не выявленно.

Заключение.

Устройство для теплового лечения ЛОР-заболеваний УТЛ-01 «ЕЛАТ» отвечает своему названию и может быть рекомендован Комитетом для теплового лечения лор-заболеваний УТЛ-01»ЕЛАТ» может найти своего потребителя на отечественном рынке в лечебно-профилактических учреждениях, отделения физиотерапии и реабилитации, восстановительной медицины, при индивидуальном использовании под контролем врача.

Руководитель отделения

Физиотерапии и реабилитации

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,

доктор мед. наук                                               М.Ю.Герасименко

Научный сотрудник отделения

Физиотерапии и реабилитации                        Е.В.Кувшинов.