УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач

больницы №1

им. Пирогова Н.И.                 (Рутковский О.В.)

8 июня 2001г.

ПРОТОКОЛ

медицинских испытаний опытного образца  устройства

теплового лечения ЛОР-заболеваний УТЛ-01 «ЕЛАТ».

1. В период с 08.06.01.по 08.06.01. в Городской клинической больнице №1 им. Пирогова проведены медицинские испытания опытного образца устройства теплового лечения ЛОР-заболеваний -УЛТ-01»ЕЛАТ», разработаного ОАО «Елатомский приборный завод», г.Елатьма, Рязанской обл.

2. На испытание предложен один экз. устройства УЛТ-01 и руководство  по

его експлуатации.

3. Устройссство представляет собой нагревательный элемент с тремя режимами работы, производящих тепло в пределах 40-55С. Потребляемая мощность 10 Вт.

4. Во время испытаний произведено 65 процедур при хронических воспалительных процессах придаточных пазух носа, не гнойного характера. В 80% случаев (12 больных) отмечен положительный эффект-уменьшение заложенности  носа, улучшения дыхания.

5. Устройство накладывается на  обл. гайморовых или лобных пазух носа. Накладывать надо через 1 или 3-4 слоя марли, для получения приятного ощущения тепла.

6. Устройство УЛТ-01 «ЕЛАТ» можно  рекомендовать к серийному выпуску  для применения  в быту и лечебных учреждениях.

# Зав.отделением  физиотерапии                     (Пфафиус С.И.)

ГКБ № им. Пирогова, Москва
.